- ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

# Предмет закупівлі: Мобільні станції моніторингу осетрових (причіп, спроектований як станція, включаючи монтаж та меблі).

Необхідні технічні характеристики

Мобільні станції моніторингу осетрових (причіп, спроектований як станція, включаючи монтаж та меблі), блоки зберігання зразків (охолоджувані) 1. Технічні характеристики шасі мобільної лабораторії 1.1 Тренажер повинен бути сконструйований відповідно до проектів, наданих замовником. 1.2 Причіп та його надбудова повинні мати сертифікат типу затвердження класу O2. 1.3 Розміри надбудови повинні становити 5000x2000 мм ±20 мм. 1.4 Центральна подвійна вісь повинна мати вантажопідйомність 1500+1500 кг з сертифікатом E. 1.5 Зчіпне пристосування повинно бути гальмівним типу з вантажопідйомністю 3000 кг та сертифікатом E. 1.6 Спереду має бути одне складане телескопічне переднє опорне колесо з вантажопідйомністю 400 кг. 1.7. Всього має бути 5 шин (4+1 запасна) типу 185x14 C. 1.8. Осьова група та шасі повинні бути повністю гарячеоцинковані. 1.9 Повинна бути включена система сигналізації з електронним сертифікатом, що відповідає вимогам правил дорожнього руху. 2. Технічні характеристики надбудови мобільної лабораторії 2.1. Надбудова повинна бути спеціально спроектована відповідно до правил, у вигляді холодильної камери, розмірами 5000x2000 мм ±20 мм, придатною для роботи в польових умовах. 2.2. Підлога повинна складатися (ззовні досередини) з 1,2 мм оцинкованого листа, 20 мм водостійкої фанери, покритої епоксидною смолою. 2.3. Стіни та стеля повинні бути побудовані (ззовні досередини) з 2 мм CTP, 4 мм фанери, 40 мм XPS та 2 мм CTP, з каркасом, виготовленим з коробчастого профілю 40x40x1,5 мм. 2.3. Зовнішні краї надбудови повинні бути побудовані з алюмінієвих кутників для забезпечення герметичності. 2.3. Два розсувні вікна розміром 50x70 см повинні бути встановлені на правій і лівій стінах біля передньої частини; кожне з них повинно мати сонцезахисний козирок і москітну сітку. 2.4. Надбудова повинна мати 2 двері: одну до лабораторної зони та одну до кабіни туалету/душової, розміром 80x190 см кожна. Замки дверей повинні бути врізними і не виступати за межі зовнішньої поверхні надбудови. Всі петлі та фурнітура повинні бути корозієстійкими. Дверні коробки повинні бути ущільнені проти пилу та води, забезпечуючи повний захист під час руху. 2.5. Потреба в свіжому повітрі в лабораторній зоні забезпечується за допомогою вентилятора з рекуперацією тепла та вентилятора. Зона туалету/душової повинна мати один вентиляційний отвір та один витяжний вентилятор для подачі свіжого повітря. 2.6. Клімат-контроль у надбудові повинен забезпечуватися кондиціонером потужністю не менше 9000 БТЕ, що працює від мережі змінного струму 220 В, та дизельним обігрівачем 12 В – 2 кВт. 2.7. Електричні розподільні лінії та водопровідні лінії повинні бути встановлені всередині надбудови. Лінії подачі свіжої води та відведення стічних вод повинні бути захищені від замерзання. 2.8. Система повинна включати 100-літровий бак для чистої води та 150-літровий бак для стічних вод, з вхідними/вихідними отворами, спроектованими для зручного доступу під час наповнення та зливу. 2.9. Рівень наповнення баків для чистої та стічної води повинен контролюватися за допомогою індикатора всередині кабіни. 2.10. Всі водопровідні установки повинні бути побудовані з використанням труб PPRC, а зовнішні труби повинні бути захищені від замерзання. 2.11. Повинна бути встановлена система підсилення тиску з тиском не менше 2,5 бар і продуктивністю 100 л/год. 2.12. Оточення надбудови повинно контролюватися за допомогою камер безпеки, які можна бачити зсередини. 2.13. Мобільна лабораторія повинна бути оснащена однофазним акумуляторним генератором потужністю не менше 5 кВт, 220 В, для забезпечення своїх потреб в електроенергії. 2.14. Під час монтажу електрообладнання всі лінії повинні прокладатися через кабельні канали або спіральні труби, щоб забезпечити легкий доступ. 2.15. Для розеткових ліній слід використовувати кабелі 3x2,5 мм², а для освітлювальних ліній – кабелі TTR 2x1 мм². 2.16. Лінії високої, низької та слабкої напруги повинні бути об'єднані в одній панелі. 2.17. Панель повинна мати дисплей, що показує напругу та струм. 2.18. Система повинна бути захищена від ударів блискавки та коливань напруги за допомогою пристрою захисту від перенапруги. 2.19. Кабіна повинна мати щонайменше 15 розеток, розташованих відповідно до вимог проекту. 2.20. Написи/логотипи на коробці повинні бути нанесені відповідно до вимог установи. Перед нанесенням 3D-дизайн повинен бути представлений на затвердження. Після затвердження написи (за необхідності з англійськими еквівалентами) повинні бути нанесені відповідним шрифтом, стійким до води, сонячного світла, змін температури та видалення. Відбивачі повинні бути розміщені у відповідних місцях відповідно до правил дорожнього руху для забезпечення безпеки руху в нічний час. 2.21. Всі процедури ліцензування, передбачені законодавством про дорожній рух, повинні бути виконані підрядником, а обладнання повинно бути доставлене до установи в готовому до використання стані. 2.22. Для запобігання пошкодженню під час перевезення транспортним засобом у шафах або на лавах повинні бути передбачені механізми для кріплення обладнання. Ці механізми повинні дозволяти користувачам легко закріплювати та звільняти пристрої, з додатковим кріпленням ременями. 3. Компактна ламінована поверхня верстата - Поверхня верстата повинна бути виготовлена з 16-міліметрового кислотостійкого компактного ламінату, розробленого відповідно до проекту. - Він повинен бути виготовлений з композитного матеріалу, створеного шляхом пресування крафт-паперу та декоративного паперу під високою температурою та тиском. - Поверхня панелі повинна бути декоративною за рахунок нанесення на неї за допомогою спеціальних технологій смоли, забарвленої спеціальними пігментами. - Панелі повинні бути вогнестійкими. Вони не повинні плавитися, капати палаючими частинками, вибухати або виділяти токсичні гази у разі пожежі. - Завдяки своїй стійкості до хімічних речовин поверхні не повинні піддаватися впливу миючих засобів або сильних органічних розчинників. Аналогічно, вони не повинні піддаватися впливу хімічного забруднення, такого як кислотні дощі або забруднення повітря. - Необхідно надати звіти, що підтверджують, що матеріал спеціально розроблений для лабораторних столів, які вимагають високої хімічної стійкості та легкої дезінфекції. - Поверхні лабораторних столів повинні відповідати значенням, зазначеним у таблиці 1 нижче, і повинні бути надані документи виробника або сертифікати випробувань, що підтверджують ці значення. ТАБЛИЦЯ 1: Стандарти для поверхні лабораторних столів ВЛАСТИВІСТЬ; ВАРТІСТЬ; СТАНДАРТ. Питома вага; 1450 г/см3; ISO 1183. Хімічна стійкість; Максимум два реагенти, класифіковані за рівнем 2; SEFA 3.2010 2.1. Стійкість до плям; 5; EN-438-2.26. Стійкість до водяної пари; 5; EN 438-2. Стійкість до киплячої води; макс. 2,0 %; EN 438-2. Міцність на згин; мін. 90 МПа; DIN EN ISO 178. Модуль пружності при згині; мін. 10 000 МПа; DIN EN ISO 178. Стійкість до подряпин (мін.); 5; EN 438-2. Стійкість до зносу; IP>250; EN 438-2. Стійкість до сухого тепла (160 °C); 4; EN 438-2.16. Стійкість до вологого тепла (100 °C); 4; EN 438-2.18. Коефіцієнт лінійного теплового розширення; L=1,6x10-5 ca T= 3,5x10-5 ca; ASTM D696. 3.8 Поверхня лабораторних столів повинна бути світло-сірою або білою, з заокругленими передніми краями. 3.9 При доставці керівнику лабораторії повинні бути надані звіти про кислото- та лугостійкість, експлуатаційні властивості та інструкції з очищення компактного ламінату. 3.10 Хімічна стійкість повинна бути перевірена відповідно до стандартів SEFA 3-10. 4. Опорні конструкції верстатів (ноги типу C-A-H та з'єднувальні балки) - Лабораторні верстаки повинні бути повністю модульними. - Щоб запобігти пошкодженню під час переміщення, вони повинні бути закріплені до підлоги надбудови. - Стіл повинен бути легко демонтованим і транспортабельним у разі потреби. - Демонтовані частини повинні бути знову зібрані на місці за допомогою гвинтів. - Опорні конструкції верстатів повинні бути виготовлені з коробчастого профілю DKP розміром 40x60x1,5 мм. - Всі сталеві деталі повинні бути пофарбовані електростатичною епоксидною порошковою фарбою товщиною 60-80 мікрон. Перед фарбуванням поверхні повинні бути очищені від бруду, іржі та масла шляхом обробки в залізній фосфатній ванні з подальшим сушінням при температурі 120 °C. Після нанесення порошкового покриття на епоксидній основі матеріали повинні бути випечені в печі при температурі 200 °C протягом не менше 10 хвилин. - Відкриті зрізи профілів, що утворюють конструкцію, повинні бути закриті пластиковими заглушками на основі АБС-пластику. - Середні секції між конструкціями лавок повинні бути спроектовані таким чином, щоб забезпечити прохід і легку установку інфраструктурних ліній. - Поперечні балки повинні бути закріплені до вертикальних опор таким чином, щоб їх можна було знімати, а також повинні бути спроектовані таким чином, щоб мінімізувати коливання та вібрацію. 5. Технічні характеристики нижньої та верхньої шаф - Корпуси шаф повинні бути виготовлені з першокласного матеріалу MDF LAM товщиною 18 мм відповідно до проекту. - Дверцята шаф повинні бути виготовлені з необробленого МДФ LAM товщиною 18 мм. Передні краї шаф повинні бути покриті 1 мм ПВХ. Всі чотири краї дверцят шаф повинні бути покриті 2 мм ПВХ. - Всередині шаф повинні бути регульовані полиці, придатні для перенесення важких вантажів, відповідно до проекту. - Шафи повинні бути спроектовані таким чином, щоб забезпечити гнучкість під час монтажу: вони повинні бути пристосовані для встановлення висувних ящиків або високих дверцят залежно від потреб користувача. Навіть якщо модулі переміщуються під час монтажу, це не повинно впливати на роботу системи в цілому. - Петлі, що використовуються в шафах, повинні забезпечувати відкривання дверей щонайменше на 90° і мати функцію плавного закривання. - Системи висувних ящиків повинні бути телескопічними, повністю висувними та стійкими до великих навантажень. - Дверцята шаф і висувних ящиків повинні мати ручки типу «push-to-open», щоб запобігти їх відкриттю під час руху. - Всі системи шаф і висувних ящиків повинні бути спроектовані відповідно до вимог проекту та користувачів. 6. Технічні характеристики підстільного холодильника - Міні-холодильник повинен бути розміщений під робочим столом, як показано в проекті. - Холодильник повинен мати мінімальну місткість 114 літрів, включаючи морозильну камеру. - Рівень шуму не повинен перевищувати 36 дБ. 7. Технічні характеристики поліпропіленової мийки - Раковини, що встановлюються на верстаті, повинні бути виготовлені з поліпропілену з високою стійкістю до кислот. - Раковини повинні бути моноблоковими, з заокругленими краями та кутами 2 см. - Кожна раковина повинна бути оснащена поліпропіленовою пробкою. - Раковини повинні бути встановлені під верстатом, щоб на поверхні не було піднятих країв. - Вони повинні бути безпечними для використання з кислотами, лугами, основами та корозійними хімічними речовинами. - Всі раковини повинні бути виготовлені з високоякісного поліетилену, стійкого до кислот і лугів. 8. Технічні характеристики лабораторних змішувачів для гарячої та холодної води, що встановлюються на стільниці - Лабораторні крани для холодної води повинні відповідати вимогам стандартів DIN 12898 (Лабораторні крани; випускні сопла) та DIN EN 13792 (Кольорове маркування кранів та клапанів, що використовуються в лабораторіях). - Лабораторні змішувачі для гарячої та холодної води повинні бути настільними. Випробувальний тиск повинен становити 10 бар. - Різьба кранів повинна відповідати стандартам ISO 228/1 та EN ISO 228-1 (Трубна різьба, де герметичні з'єднання не виконуються на різьбі — розміри, допуски та позначення). Стійкість до робочого тиску повинна становити максимум 10 бар. - Кран повинен бути покритий епоксидною порошковою фарбою, стійкою до кислот. - На обладнання надається гарантія на виробничі та монтажні дефекти терміном не менше двох років. 9. Складаний тент для каравану - На каравані має бути встановлений настінний тент розміром не менше 400x250 см. - Механізм навісу повинен включати пружинні складні кронштейни, що забезпечують належне натягнення та розтягнення тканини даху при розкладанні. - Металеві компоненти повинні бути повністю виготовлені з алюмінієвої рами. - Розміри коробки повинні становити не менше 142 мм x 83 мм. - Тент повинен керуватися вручну. 10. Брендування причепа та візуальна ідентичність - Причіп повинен бути повністю обклеєний логотипами Європейського Союзу та Програми, а також логотипом проекту та іншими інституційними логотипами, якщо це необхідно. - Дизайн обклеювання повинен бути підготовлений та поданий до замовника для затвердження перед нанесенням. - Матеріали, що використовуються для обклеювання, повинні бути стійкими до ультрафіолетового випромінювання, водонепроникними та атмосферостійкими, що забезпечує їх довговічність під впливом сонячного світла, дощу, сезонних змін температури та фізичного зносу. - Усі логотипи та тексти повинні відповідати вимогам програми щодо видимості та бути нанесеними у відповідних розмірах і пропорціях. - Підрядник повинен забезпечити, щоб обгорнення залишалося цілим і читабельним протягом усього терміну реалізації проекту.